26.09.2025 р.

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальне  некомерційне підприємство  «Міська  поліклініка  № 11»  Харківської  міської  ради ; 61129, Україна, Харківська область, м. Харків, проспект Тракторобудівників, буд.105-А; ідентифікаційний код: 03293758; юридична  особа, яка  забезпечує  потреби  держави  або  територіальної  громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Дефібрилятор-монітор, ДК 021:2015 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму, відповідний код ДК 021:2015 33182100-0 Дефібрилятори  (НК 024:2023 17882 Система моніторингу фізіологічних параметрів з можливістю проведення дефібриляції) (Код НК 031:2024  Z12030503 Медичне обладнання і супутні аксесуари, програмне забезпечення і витратні матеріалиавтоматичні дефібрилятори)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями:

UA-2025-09-26-008420-a

Вид закупівлі:  процедура закупівлі відкриті торги з особливостями - Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених особливостями  - відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

323 333,33 грн (триста двадцять три тисячі триста тридцять три гривні 33 копійки), у т.ч. ПДВ (20%) 53888.89 грн.

Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) (За рахунок коштів, отриманих від Національної служби здоров'я України)

Очікувана вартість предмета  закупівлі:

Під час визначення очікуваної вартості предмета закупівлі враховувалась примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275. Очікувана вартість закупівлі формувалась із середніх цін комерційних пропозицій, наданих суб’єктами господарювання.

Обґрунтування якісних та технічних характеристик. Строк поставки товару: до 25 грудня 2025 року включно.

Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

| № з/п | Назва медичного виробу відповідно до національного класифікатора НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів» | Назва медичного виробу відповідно до національного класифікатора НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів» | код Товару, визначений згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Найменування товару | Одиниці виміру | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #### 17882 Система моніторингу фізіологічних параметрів з можливістю проведення дефібриляції | 17882 Система моніторингу фізіологічних параметрів з можливістю проведення дефібриляції | 33182100-0 Дефібрилятори | Дефібрилятор-монітор | шт | 2 |

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

- Призначення:

Дефібрилятор-монітор повинен бути призначений для дефібриляції в ручному режимі, для дефібриляції в автоматичному режимі, для кардіостимуляції, для моніторингу фізіологічних параметрів пацієнта: ЕКГ, ЧСС, ЧД (RESP), EtCO2 та FiCO2

Дефібрилятор-монітор повинен бути призначений для експлуатації в медичних закладах та для експлуатації в автомобілях швидкої допомоги.

- Комплектація:

| № | Найменування | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дефібрилятор-монітор | 1 шт. |
| 2 | Електроди для зовнішньої дефібриляції, багаторазові для дорослих пацієнтів та дітей | 1 шт. |
| 3 | Подовжувач багатофункціональних одноразових електродів для дефібриляції | 1 шт. |
| 4 | Електроди багатофункціональні, одноразові для дорослих пацієнтів | 1 шт. |
| 5 | Опір для тестування дефібрилятора-монітора | 1 шт. |
| 6 | Кабель ЕКГ | 1 шт. |
| 7 | Електрод ЕКГ для дорослих пацієнтів | 10 шт. |
| 8 | Акумуляторна батарея | 1 шт. |
| 9 | Термопапір | 1 шт. |
| 10 | Шнур живлення від джерела живлення постійного струму | 1 шт. |
| 11 | Шнур живлення від мережі живлення змінного струму | 1 шт. |
| 12 | Посібник користувача | 1 шт. |

3. Технічні параметри:

| 1 | Вимоги до живлення: |  |
| --- | --- | --- |
|  | - живлення від мережі змінного струму | 100 - 240В～; 50/60 Гц |
|  | - живлення від мережі постійного струму | 10 - 14В |
|  | - живлення від змінної вбудованої акумуляторної батареї | наявність |
|  | - тривалість заряджання акумуляторної батареї, год | не більше 3 |
|  | - тривалість роботи від повністю зарядженої акумуляторної батареї | в режимі дефібриляції: не менше 100 розрядів з енергією 360 Дж; в режимі стимуляції: не менше 2 годин; в режимі моніторингу: не менше 3 годин; |
| 2 | Вимоги до габаритних розмірів: |  |
|  | - довжина, мм | не більше 300 |
|  | - ширина (глибина), мм | не більше 250 |
|  | - висота, мм | не більше 250 |
|  | - вага, кг | не більше 5 |
| 3 | Вимоги до екрану: |  |
|  | - тип РК-дисплею | не гірше кольоровий |
|  | - розмір дисплею, мм | не менше 7 дюймів |
| 4 | Вимоги до термопринтеру: |  |
|  | - кількість каналів для друку | не менше 3 каналів |
|  | - ширина термопаперу | не менше 50 мм |
|  | - швидкість друку | не гірше 6.25, 12.5, 25, 50 мм/с |
|  | - тривалість друку в реальному часі | не гірше 3с, 5с, 8с, 16с, 32с, безперервно |
| 5 | Вимоги до вихідного імпульсу дефібриляції: |  |
|  | - тип імпульсу дефібриляції | біфазний усічений експоненціальний |
|  | - точність розряду енергії на навантаженнях 25 Ом, 75 Ом, 100 Ом, 125 Ом, 150 Ом та 175 | ± 2 Дж або ± 15% (залежно від того, що більше). |
|  | - точність розряду енергії на навантаженні 50 Ом | ± 1,5 Дж або ± 10% (залежно від того, що більше). |
| 6 | Вимоги до режиму ручної зовнішньої дефібриляції: |  |
|  | - режим ручної зовнішньої дефібриляції | наявність, не гірше синхронний (кардіоверсія) і асинхронний режими роботи |
|  | - значення вибору енергії, які задаються плавно або дискретно | не гірше 2, 5, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200, 250, 300, 360 Дж |
|  | - функція примусового скидання накопиченої енергії на внутрішнє навантаження | наявність |
|  | - функція автоматичного скидання накопиченої енергії на внутрішнє навантаження через 30 с після її набору з можливістю збільшення часу скидання заряду | наявність |
|  | - індикація контактного опору між пацієнтом і електродами для дефібриляції | наявність |
|  | - затримка розряду в режимі локальної (місцевої) синхронізації | не більше 60 мс (відносно піку зубця R) |
|  | - затримка розряду в режимі віддаленої (дистанційної) синхронізації | не більше 25 мс (відносно переднього фронту синхронізованого сигналу) |
| 7 | Вимоги до режиму автоматичної зовнішньої дефібриляції: |  |
|  | - режим АЗД | наявність |
|  | - серія розрядів | не гірше 1, 2, 3 розряди |
|  | - рівні енергії дефібриляції | не гірше 100, 200, 360 Дж |
|  | - функція налаштування рівнів енергії оператором згідно потреб | наявність |
|  | - функція автоматичного скидання енергії | наявність |
|  | - функція метронома СЛР | наявність |
| 8 | Вимоги до каналу ЕКС: |  |
|  | - канал електрокардіостимуляції (ЕКС) | наявність |
|  | - режими стимуляції | не гірше фіксована, за вимогою |
|  | - форма імпульсу стимуляції | односторонній прямокутний імпульс |
|  | - частота стимуляції | не гірше 35 – 200 імп/хв |
|  | - струм стимуляції | 0 – 200 мА |
|  | - функція зниження швидкості стимуляції | наявність |
| 9 | Вимоги до моніторингу ЕКГ: |  |
|  | - моніторинг і вимірювання параметрів ЕКГ | наявність, не гірше чим від кабелю ЕГК, багаторазових електродів для дефібриляції, одноразових електродів для дефібриляції |
|  | - вимірювання частоти серцевих скорочень | не гірше: 15-300 уд/хв для дорослих пацієнтів та 15-350 уд/хв для дітей |
|  | - функція аналізу аритмій | наявність |
|  | - функція аналізу ST сегменту | наявність |
| 10 | Вимоги до моніторингу частоти дихання (RESP): |  |
|  | - моніторинг і вимірювання параметрів частоти дихання | наявність |
|  | - метод вимірювання | грудний імпеданс |
|  | - вимірювання частоти дихання | не гірше: 0-200 дих/хв |
|  | - час тривоги АПНОЕ | не гірше: 10-60 с для дорослих пацієнтів та 10-40 с для дітей |
| 11 | Вимоги до моніторингу капнографії СО2: |  |
|  | - моніторинг і вимірювання параметрів СО2 (EtCO2, FiCO2, awRR) | можливість |
|  | - слот або активний роз’єм для підключення зовнішнього модуля СО2 та придатний до розширення функціональних можливостей | наявність |
| 15 | Інші вимоги до дефібрилятора-монітора: |  |
|  | - тривалість набору енергії 200 Дж, при підключенні дефібрилятора до мережі змінного струму або при повністю заряджені акумуляторній батареї | не більше 5 с в ручному режимі; не більше 10 с в режимі АЗД; |
|  | - тривалість набору енергії 360 Дж, при підключенні дефібрилятора до мережі змінного струму або при повністю заряджені акумуляторній батареї | не більше 10 с в ручному режимі; не більше 20 с в режимі АЗД; |
|  | - мова інтерфейсного меню | українська |
|  | - голосові підказки в процесі АЗД повинні надаватися українською мовою | наявність |
|  | - пам’ять даних трендів по всім параметрам | не менше 150 год. |
|  | - пам’ять даних подій тривоги по всім параметрам | не менше 1000 подій |
|  | - збереження в пам’яті даних АЗД | не менше 60 хв |
|  | - режим відображення дисплея з високою контрастністю | наявність |
|  | - функція само тестування при увімкненні | наявність |
|  | - функція підключення до центральної системи моніторингу | наявність |