14.01.2026 р.

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальне  некомерційне підприємство  «Міська  поліклініка  № 11»  Харківської  міської  ради ; 61129, Україна, Харківська область, м. Харків, проспект Тракторобудівників, буд.105-А; ідентифікаційний код: 03293758; юридична  особа, яка  забезпечує  потреби  держави  або  територіальної  громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

(Код ДК 021:2015 – 33120000-7	СИСТЕМИ РЕЄСТРАЦІЇ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОСЛІДНЕ ОБЛАДНАННЯ) Вимірювач артеріального тиску призначений для проведення разових вимірювань і добового моніторування артеріального тиску і частоти серцевих скорочень. (Код НК 024:2023 -  36888 Реєстратор амбулаторний для тривалого моніторингу артеріального тиску НК 031:2024 – Z1203020302 неінвазивні інструменти моніторингу артеріального тиску) Холтерівський монітор ЕКГ (Код НК 024:2023 -  33586 - Система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта НК 031:2024 – Z129010 мультидисциплінарні системи  холтерівського моніторингу)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями:

UA-2026-01-14-002296-a

Вид закупівлі:  процедура закупівлі відкриті торги з особливостями - Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених особливостями  - відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

366 666,66 грн (триста шістдесят шість тисяч шістсот шістдесят шість гривень 66 копійок), у т.ч. ПДВ (20%) 61111.11 грн. Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) (За рахунок коштів, отриманих від Національної служби здоров'я України)

Очікувана вартість предмета  закупівлі:

Під час визначення очікуваної вартості предмета закупівлі враховувалась примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275. Очікувана вартість закупівлі формувалась із середніх цін комерційних пропозицій, наданих суб’єктами господарювання.

Обґрунтування якісних та технічних характеристик. Строк поставки товару: до 25 грудня 2026 року включно.

Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

| # № | # Предмет закупівлі | # Од.вимірювання | # Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1. | # Вимірювач артеріального тиску призначений для проведення разових вимірювань і добового моніторування артеріального тиску і частоти серцевих скорочень | # шт | # 5 |
|  | # Найменування Медико-технічних вимог # Має програмне забезпечення (мови:українська/російська/англійська) # Діапазон вимірювання тиску – від 20 до 280 мм рт. ст. # Діапазон вимірювань ЧСС – від 30 до 180 ударів на хвилину. # Границі основної абсолютної похибки при вимірюванні тиску – ±3 мм рт. ст. # Границі відносної похибки при вимірюванні ЧСС – ±5 % від вимірюваної # частоти, ударів на хвилину # Напруга внутрішнього джерела живлення, що складається з двох елементів живлення типу ААА – від 3,2 В до 2,0 В. # Діапазон робочих температур експлуатації приладу – від 10 до 40 ºС, відносна вологість - 85 %. # Тривалість добового моніторування – до 72 годин # Інтерфейс передачі даних до ПК – безпровідний. # Габаритні розміри електронного блока 92х51х24 мм # електронного блока з батареєю живлення не перевищує 0,12 кг. # Середній термін служби – 7 років. # В проміжках між вимірюваннями прилад працює в режимі індикації поточного часу, а також має вбудований будильник # вимірювач є приладом з внутрішнім джерелом живлення і по електробезпечності відповідає вимогам ДСТУ EN 60601-1, тип BF # Вимірювач належить до обладнання групи 1, класу В згідно з ДСТУ EN 55011 # Декларація відповідності RoHS # Наявніссть кнопки «Старт» та кнопки «Меню» # Вимірювач повинен використовуватись при робочій температурі від 10 до 40 °С, відносна вологість до 85 %,але не нижче 40% # Програмування ПЗ «Аріада» («Шаг – 1» - «Шаг-3» # Аналіз результатів моніторування програмою «Аріада» у вігляді таблиць та графіків # Вимірювач повинен зберігатися в приміщенні, що провітрюється, при температурі зовнішнього середовища від 5 до 40 °С і відносній вологості не більше 80 % при температурі 25 °С. # Гарантійний термін експлуатації вимірювача – 24 місяця # Вимірювач ВАТ41-2 був протестований на відповідність оновленого стандарту IEC 60601-1-2 ED. 4.0 B: 2014 # Комплектація: # - електронний блок # - середня доросла манжета # - велика доросла манжета # - подовжувач # - пристосування № 1, модель П001 # - елементи живлення, ААА # - посібник користувача # - футляр # - заглушка |  |  |
| # 2. | # Холтерівський монітор ЕКГ | # шт | # 1 |
|  | # Повинен мати програмне забезпечення українською, англійською та російською мовами (та бути адаптованим для систем Windows). # Можливість імпорту та експорту записів зі збереженням анонімності даних пацієнта # Повинен мати модуль Bluetooth для з’єднання з ПК # Безперервний запис ЕКГ не менше 24 годин або до72 годин. # Дані, які повинні аналізуватися: # ЕКГ за добу # Ручний аналіз імпульсів пейсмейкера # Рівень сегменту ST – рівень та нахил # Показники інтервалу QT # ЧСС за добу # Аналіз екстрасистол з розподіленням їх по шаблонах з веденням статистики # Аналіз варіабельності серцевого ритму згідно сучасних критеріїв: # - часові та частотні характеристики HRV # - гістограми і таблиці HRV # - графіки RR # Дані, які повинні відображатися у автоматичному звіті: # Динаміка ЧСС за добу у тому числі середні показники # Результати аналізу сегменту QT за добу у вигляді графіків # Таблиці та графіки аналізу варіабельності серцевого ритму (HRV) # - часові показники аналізу варіабельності серцевого ритму # - частотні характеристики аналізу варіабельності серцевого ритму # Додаткові можливості: # Програмування приладу за допомогою Bluetooth с ПК або приладом під керуванням ОС «Android» # Перевірка роботи накладених ЕКГ – електродів. # Наявність кнопки «Старт» # Можливість формування електронної картки пацієнта (архівація звітів та первинних даних). # Можливість змінювати та доповнювати типовій звіт про моніторування. # Можливість збереження записів на хмарному сховищі # Можливість надання записів сторонньому експерту для запиту консультації # Можливість перегляду записів та звіту без спеціального програмного забезпечення за допомогою стандартного Internet Explorer # Технічні характеристики: # Вага: не більше 50 г # Розміри: не більше 75 x 45 x 15 мм. # Живлення: 1 акумулятора типу ААА. # ЕКГ параметри: # Кількість каналів реєстрації: 1,2,3 # Діапазон реєстрації вхідних напруг: від 0,03 до 5 мВ # Границі допустимої відносної похибки перетворення напруги ЕКС: +/-15% - у діапазоні від 0,1 до 0,5 мВ; +/-7% - у діапазоні понад 0,5 до 4 мВ # Границі допустимої відносної похибки перетворення інтервалів часу у діапазоні 0,1 до 1,0 с - +/-7% # Відповідність до стандарту EN 60601-1-2:2015,IDT;IEC 60601-1-2,IDT # Сервіс: # Дата виготовлення 2025 р. # Вимоги до комплектації: # - прилад # -кабель ЕКГ # -програмне забезпечення # - сумка для приладу # -засоби зв’язку з комп’ютером |  |  |