12.09.2025 р.

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальне  некомерційне підприємство  «Міська  поліклініка  № 11»  Харківської  міської  ради ; 61129, Україна, Харківська область, м. Харків, проспект Тракторобудівників, буд.105-А; ідентифікаційний код: 03293758; юридична  особа, яка  забезпечує  потреби  держави  або  територіальної  громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Система ендоскопічної візуалізації, код ДК 021:2015: 33160000-9 Устаткування для операційних блоків

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями:

UA-2025-09-12-007368-a

Вид закупівлі:  процедура закупівлі відкриті торги з особливостями - Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених особливостями  - відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

534 874.66 грн (чотириста вісімдесят три тисячі чотириста шістдесят шість гривень 66 копійок), у т.ч. ПДВ (20%) 80577.78 грн.

Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) (За рахунок коштів, отриманих від Національної служби здоров'я України)

Очікувана вартість предмета  закупівлі:

Під час визначення очікуваної вартості предмета закупівлі враховувалась примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275. Очікувана вартість закупівлі формувалась із середніх цін комерційних пропозицій, наданих суб’єктами господарювання.

Обґрунтування якісних та технічних характеристик. Строк поставки товару: до 25 грудня 2025 року включно.

Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

| № з/п | Назва медичного виробу відповідно до національного класифікатора НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів» | Найменування товару | Код товару, визначений згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Одиниці виміру | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #### 35616 Система ендоскопічної візуалізації | Система ендоскопічної візуалізації | 33168100-6 – Ендоскопи | комплект | 1 |

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

| № | Медико-технічні вимоги |
| --- | --- |
| 1 | Система ендоскопічної візуалізації |
| 1.1 | Ендоскопічна камера |
| 1.1.1 | Режим роботи повинен бути безперервним; |
| 1.1.2 | Наявність блоку обробки зображення; |
| 1.1.3 | Тип сенсора CMOS; |
| 1.1.4 | Розмір сенсора, не менше 1/2,8 дюйма; |
| 1.1.5 | Кількість пікселів, не менше 2,12 млн; |
| 1.1.6 | Роздільна здатність камери, не гірше 1920х1080; |
| 1.1.7 | Наявність режимів P-кадру та I-кадру; |
| 1.1.8 | Частота кадрів, не менше 60 кадрів/с; |
| 1.1.9 | Налаштування балансу білого, автоматичний та ручний; |
| 1.1.10 | Клас захисту, не гірше IPX7; |
| 1.1.11 | Наявність двох кнопок активації функцій на головці камери; |
| 1.1.12 | Наявність роз’ємів для передачі зображення, HDMI, DVI-D, VGA, HD-SDI, CVBS; |
| 1.1.13 | Наявність USB роз’ємів, не менше 2 шт; |
| 1.1.14 | Регулювання налаштувань на сенсорному дисплеї; |
| 1.1.15 | Діагональ сенсорного дисплею, не менше 5 дюймів; |
| 1.1.16 | Наявність спеціалізованих налаштувань для медичних напрямків: лапароскопія, ЛОР, цистоскопія; |
| 1.1.17 | Камера повинна мати профілі користувачів, не менше 2; |
| 1.1.18 | Наявність функцій: фотофіксації, відеофіксації, стоп кадр, баланс білого; |
| 1.1.19 | Камера повинна мати інтерфейс швидкого налаштування яскравості, посилення кольору, різкості та цифрового збільшення; |
| 1.1.20 | Камера повинна мати екранне меню з детальним налаштуванням параметрів; |
| 1.1.21 | Наявність у комплекті монітору з діагоналлю не менше 24 дюймів; |
| 1.1.22 | Роздільна здатність монітору, не гірше 1920×1080; |
| 1.1.23 | Наявність у комплекті пересувної стійки з кріпленням vesa; |
| 1.2 | Джерело холодного світла |
| 1.2.1 | Потужність джерела світла, не менше 100 Вт; |
| 1.2.2 | Джерело світла повинно бути світлодіодним; |
| 1.2.3 | Термін служби світлодіоду повинен бути не менше 20000 годин; |
| 1.2.4 | Колірна температура світла повинна бути 5700 К; |
| 1.2.5 | Індекс передачі кольору не менше 92 Ra; |
| 1.2.6 | Діагональ кольорового дисплею, не менше 5 дюймів; |
| 1.2.7 | Наявність функції запису робочого часу; |
| 1.2.8 | Рівень шуму при роботі не більше 50 дБ; |
| 1.2.9 | Джерело світла повинно бути оснащеним системою захисту від перегріву; |
| 1.2.10 | Джерело світла повинно бути сумісним з світловими конекторами різних виробників; |
| 1.2.11 | Наявність у комплекті світловоду; |
| 1.2.12 | Діаметр світловоду, не менше 4 мм; |
| 1.2.13 | Довжина світловоду, не менше 1800 мм; |
| 1.2.14 | Наявність функції регулювання яскравості вихідного світла; |
| 1.2.15 | Яскравість світла повинне регулюватися плавно у діапазоні не гірше 0 – 100% та мати запрограмовані фіксовані значення; |
| 1.2.16 | Наявність на передній панелі не менше 5 кнопок з фіксованими значеннями яскравості світла; |
| 1.2.17 | Світловий потік не менше 700 лм; |
| 1.3 | Ендоскоп |