18.08.2025 р.

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальне  некомерційне підприємство  «Міська  поліклініка  № 11»  Харківської  міської  ради ; 61129, Україна, Харківська область, м. Харків, проспект Тракторобудівників, буд.105-А; ідентифікаційний код: 03293758; юридична  особа, яка  забезпечує  потреби  держави  або  територіальної  громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

ДК 021:2015 - 33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Сканер ультразвуковий діагностичний (НК 024-2023 – 40761 Загальноприйнята ультразвукова система візуалізації))

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями: UA-2025-08-18-006555-a

Вид закупівлі:  процедура закупівлі відкриті торги з особливостями - Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених особливостями  - відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

3 693 333,33 грн (три мільйони шістсот дев'яносто три тисячі триста тридцять три гривні 33 копійки

ПДВ 20% - сімсот тридцять вісім тисяч шістсот шістдесят шість гривень 67 копійок

Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) (За рахунок коштів, отриманих від Національної служби здоров'я України)

Очікувана вартість предмета  закупівлі:

Під час визначення очікуваної вартості предмета закупівлі враховувалась примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275. Очікувана вартість закупівлі формувалась із середніх цін комерційних пропозицій, наданих суб’єктами господарювання.

Обґрунтування якісних та технічних характеристик. Строк поставки товару: до 25 грудня 2025 року включно.

Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

- Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації.

Відповідність технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні розділ(и), та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, або інших документів українською мовою) в якому міститься ця інформація разом з додаванням завірених його копій. Підтвердження відповідності технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, надається Учасником у формі заповненої таблиці наведеної нижче.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати:

а) завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту;

б) гарантійний лист від Учасника, що на запропонований ним товар копії документів визначених п.п. (а) п.2 загальних вимог цього Додатку, будуть надані при постачанні товару.

- Гарантійний термін (строк) товару, запропонованого Учасником повинен становити не менше 12 місяців, а також він повинен бути новим, та таким, що раніше не експлуатувався та не використовувався. На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа в якому він повинен зазначити гарантійний термін (строк), запропонованого ним товару та відповідність іншим вимогам зазначеним в даному пункті.

- Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися кваліфікованими працівниками, які мають відповідні знання та навички. На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.

- Монтаж, пуско-налагоджувальні роботи та навчання медичного персоналу роботі на обладнанні постачальник проводить безкоштовно та протягом 60 календарних днів з дати підписання видаткової накладної. На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист у довільний формі, у якому він повинен зазначити   відповідність вимогам даного пункту.

- Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також назву предмета закупівлі.

- В складі тендерної пропозиції надати гарантійний лист щодо комплектації діагностичної ультразвукової системи, а саме: Термопринтер – 1 шт. Пристрій безперебійного живлення – 1 шт.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

| № з/п | Назва медичного виробу відповідно до національного класифікатора НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів» | Найменування товару/опис | Код товару, визначений згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Одиниці виміру | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #### 40761 Загальноприйнята ультразвукова система візуалізації)) | Сканер ультразвуковий діагностичний | # Код ДК 021:2015: 33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини | шт | 1 |

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

| № | Медико-технічні характеристики | Значення |
| --- | --- | --- |
| 1. |
| 1.1 | Абдомінальні | Наявність |
| 1.2 | Акушерські | Наявність |
| 1.3 | Кардіологічні | Наявність |
| 1.4 | Педіатричні | Наявність |
| 1.5 | Гінекологічні | Наявність |
| 1.6 | Малих органів | Наявність |
| 1.7 | Опорно-рухового апарату | Наявність |
| 1.8 | Судинні | Наявність |
| 1.9 | Урологічні | Наявність |
| 2. |
| 2.1 | Програмне забезпечення системи українською мовою | Наявність |
| 2.2 | Вага обладнання, не більше | 85 кг |
| 2.3 | Порти для датчиків, не менше | 3 |
| 2.4 | Кількість цифрових каналів, не менше | 7 000 000 каналів |
| 3. |
| 3.1 | Кольоровий світлодіодний дисплей | Наявність |
| 3.2 | Діагональ, не менше | 21,5 дюйма |
| 3.3 | Роздільна здатність, не менше | 1920×1080 пікселів |
| 3.4 | Кут повороту дисплею, не менше | 360⁰ |
| 4. |
| 4.1 | Підсвічування клавіш | Наявність |
| 4.2 | Сенсорна панель керування | Наявність |
| 4.3 | Діагональ сенсорної панелі керування не менше | 14 дюймів |
| 4.4 | Роздільна здатність сенсорної панелі керування не менше | 1920×1080 пікселів |
| 4.5 | Регулювання висоти панелі керування не менше ніж на | 15 см |
| 4.6 | Поворот панелі керування у обидва боки не менше ніж на | 25⁰ |
| 5. |
| 5.1 | 2D (В) режим | Наявність |
| 5.2 | M-режим | Наявність |
| 5.3 | 3D/4D-режим відображення внутрішніх органів | Можливість |
| 5.4 | Режим тканинного доплера | Наявність |
| 5.5 | Режим відображення 1/2/4 | Наявність |
| 5.6 | Режим кольорового доплера | Наявність |
| 5.7 | Режим імпульсно-хвильового доплера | Наявність |
| 5.8 | Режим постійно-хвильового доплера | Наявність |
| 5.9 | Режим енергетичного доплера | Наявність |
| 5.10 | Багатопроменеве складове сканування | Наявність |
| 5.11 | Зниження артефактів та пригнічення шумів | Наявність |
| 5.12 | Тканинна гармоніка | Наявність |
| 5.13 | Трапецієподібна візуалізація | Наявність |
| 5.14 | Створення або використання встановлених протоколів досліджень | Наявність |
| 5.15 | Компресійна еластографія | Можливість |
| 5.16 | 2D-еластографія зсувної хвилі | Можливість |
| 5.17 | Кардіологічні вимірювання | Можливість |
| 5.18 | Оцінка деформації тканин міокарда | Можливість |
| 5.19 | Стрес-ехо-кардіографія | Можливість |
| 5.20 | Ультразвукова томографія | Можливість |
| 5.21 | Візуалізація з контрастними речовинами | Можливість |
| 5.22 | Автоматична візуалізація нервових волокон | Можливість |
| 6. |
| 6.1 | Частота кадрів, не менше | 5000 кадр/с |
| 6.2 | Максимальна глибина сканування, не менше | 55 см |
| 6.3 | Мапи сірого, не менше | 12 |
| 6.4 | Динамічний діапазон, не вужче | 10 – 370 дБ |
| 7. |
| 7.1 | Частота кадрів, не менше | 600 кадр/с |
| 7.2 | PRF, не вужче | 0,05 – 25 кГц |
| 7.3 | Мапи кольору, не менше | 12 |
| 7.4 | Мінімальна реєстрована швидкість, не більше | 1 см/с |
| 7.5 | Максимальна реєстрована швидкість, не менше | 7 м/с |
| 8. |
| 8.1 | Мінімальна реєстрована швидкість, не більше | 5 см/с |
| 8.2 | Максимальна реєстрована швидкість, не менше | 70 м/с |
| 8.3 | PRF, не вужче | 2 – 35 кГц |
| 8.4 | Частота кадрів, не менше | 30 кадр/с |
| 9. |
| 9.1 | Мінімальна реєстрована швидкість, не більше | 10 см/с |
| 9.2 | Максимальна реєстрована швидкість, не менше | 90 м/с |
| 9.3 | PRF, не вужче | 2 – 50 кГц |
| 10. |
| 10.1 | Конвексний монокристалічний датчик | Наявність |
| 10.1.2 | Типи досліджень | Абдомінальні, акушерські та гінекологічні дослідження |
| 10.1.3 | Діапазон частот, не вужче | 1 до 7 МГц |
| 10.1.4 | Кут сканування, не менше | 60º |
| 10.1.5 | Можливість застосування з набором для біопсії | Наявність |
| 10.1.6 | Радіус конвексу, не менше | 55 мм |
| 10.1.7 | Кількість елементів датчика, не менше | 192 |
| 10.2 | Лінійний монокристалічний датчик | Наявність |
| 10.2.1 | Типи досліджень | Судинні, дослідження малих органів та опорно-рухового апарату |
| 10.2.2 | Діапазон частот, не вужче | 2 - 14 МГц |
| 10.2.3 | Апертура, не менше | 50 мм |
| 10.2.4 | Кількість елементів датчика, не менше | 256 |
| 10.2.5 | Можливість застосування з набором для біопсії | Наявність |
| 10.3 | Ендокавітальний (внутрішньопорожнинний) датчик | Наявність |
| 10.3.1 | Типи досліджень | Акушерські, гінекологічні, урологічні |
| 10.3.2 | Діапазон частот, не вужче | 2 - 11 МГц |
| 10.3.3 | Кут сканування, не менше | 150° |
| 10.3.4 | Кількість елементів датчика, не менше | 192 |
| 11. |
| 11.1 | Напруга живлення | 220-240 В |
| 11.2 | Частота | 50/60 Гц |
| 11.3 | Споживча потужність, не більше | 800 ВА |