12.09.2025 р.

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальне  некомерційне підприємство  «Міська  поліклініка  № 11»  Харківської  міської  ради ; 61129, Україна, Харківська область, м. Харків, проспект Тракторобудівників, буд.105-А; ідентифікаційний код: 03293758; юридична  особа, яка  забезпечує  потреби  держави  або  територіальної  громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Стоматологічна установка, код ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями:

UA-2025-09-12-002436-a

Вид закупівлі:  процедура закупівлі відкриті торги з особливостями - Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених особливостями  - відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

479 864,00 грн (чотириста сімдесят дев'ять тисяч вісімсот шістдесят чотири гривні 00 копійок), у т.ч. ПДВ (20%) 79977.33 грн

Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) (За рахунок коштів, отриманих від Національної служби здоров'я України)

Очікувана вартість предмета  закупівлі:

Під час визначення очікуваної вартості предмета закупівлі враховувалась примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275. Очікувана вартість закупівлі формувалась із середніх цін комерційних пропозицій, наданих суб’єктами господарювання.

Обґрунтування якісних та технічних характеристик. Строк поставки товару: до 25 грудня 2025 року включно.

Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

| № з/п | Назва медичного виробу відповідно до національного класифікатора НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів» | Найменування товару | Код товару, визначений згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Одиниці виміру | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #### 60930 Установка стоматологічна, портативна | Стоматологічна установка | 33192400-6 Автоматизовані робочі місця стоматолога" | шт | 4 |

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

| #### № з/п | #### Медико-технічні характеристики |
| --- | --- |
| 1. | Базова комплектація: |
| 1.1 | Стоматологічне крісло |
| 1.2 | Модуль лікаря |
| 1.3 | Блок плювальниці |
| 1.4 | Стоматологічний світильник |
| 1.5 | Модуль асистента |
| 1.6 | Стілець лікаря |
| 1.7 | Пневматична ножна педаль керування |
| 1.8 | Комутаційний блок |
| 2. | Стоматологічне крісло |
| 2.1 | Забезпечує максимальну зручність для пацієнта |
| 2.2 | Електромеханічне безшумне з напругою 24 В |
| 2.3 | Один широкий підлокітник |
| 2.4 | Артикуляційний підголівник |
| 2.5 | Антибактеріальне безшовне покриття |
| 2.6 | Автоповернення в нульове положення |
| 2.7 | Функція блокування заданого положення крісла |
| 2.8 | Керування з модуля лікаря, модуля асистента та пневматичної педалі |
| 2.9 | Кут нахилу спинки 110 º-170º |
| 2.10 | Максимальна вантажопід’ємність не менше 160 кг |
| 2.11 | Вага не більше 150 кг |
| 2.12 | Відстань висування підголівника не менше 120 мм |
| 2.13 | Нижнє положення крісла від підлоги не менше 480 мм |
| 2.14 | Верхнє положення крісла від підлоги не більше 800 мм |
| 3. | Модуль лікаря |
| 3.1 | Верхня подача інструментів |
| 3.2 | Пантограф з пневматичною фіксацією навантаження |
| 3.3 | Пантограф, який регулюється в будь яке положення |
| 3.4 | Мембранна клавіатура керування кріслом та плювальницею |
| 3.5 | Компактний негатоскоп з окремим вмикачем |
| 3.6 | Три пневмовиходи М4 |
| 3.7 | Трьохфункційний пістолет (вода/повітря/спрей) |
| 3.8 | Додаткове резервне гніздо |
| 4. | Блок плювальниці |
| 4.1 | Керамічна неповоротна плювальниця |
| 4.2 | Плювальниця має бути знімною |
| 4.3 | Плювальниця має витримувати багаторазове автоклавування |
| 4.4 | Автоматичне обмивання плювальниці і наповнення склянки |
| 4.5 | Автоматичний підігрів води для наповнення склянки завдяки вбудованому нагрівачу |
| 4.6 | Керування наповненням склянки та змивом плювальниці з модуля лікаря, модуля асистента та за допомогою органів керування на пневматичній педалі |
| 4.7 | Кран для наповнення склянки керамічний |
| 4.8 | Кран для змиву плювальниці з нержавіючої сталі |
| 4.9 | Система чистої води |
| 4.10 | Ємність для дистильованої води розташована назовні гідроблока |
| 5. | Модуль асистента |
| 5.1 | Поворотний на 90º |
| 5.2 | Пилосос |
| 5.3 | Слиновідсмоктувач |
| 5.4 | Одне додаткове резервне гніздо |
| 6. | Стоматологічний світильник |
| 6.1 | Світлодіодний |
| 6.2 | 4 світлодіоди |
| 6.3 | Безтіньовий на пантографічному плечі |
| 6.4 | Зручна система гнучкого позиціонування |
| 6.5 | З’ємні ручки, що піддаються багаторазовому автоклавуванню |
| 7. | Стілець лікаря |
| 7.1 | Одноопорна 5-променева конструкція на колесах |
| 7.2 | Регулювання висоти сидіння системою газліфт |
| 7.3 | Антибактеріальне безшовне покриття |
| 7.4 | Колір стільця лікаря повинен відповідати кольору крісла пацієнта |
| 8. | Пневматична ножна педаль керування |
| 8.1 | Клавіша подачі води на інструмент |
| 8.2 | Клавіша подачі повітря на інструмент |
| 8.3 | Кнопка продувки інструменту |
| 8.4 | Кнопка подачі води у склянку |
| 8.5 | Кнопка подачі води для змиву плювальниці |
| 8.6 | Джойстик для керування кріслом пацієнта |
| 9. | Комутаційний блок |
| 9.1 | Оснащений водяним фільтром, відстійником і редуктором тиску повітря |
| 10. | Документація для стоматологічної установки |
| 10.1 | Гарантійне обслуговування повинно бути не менше ніж 12 (дванадцять) місяців |
| 10.2 | Інструкція з експлуатації українською мовою |
| 10.3 | Наявність гарантійного листа від виробника або його уповноваженого представника в Україні про можливість постачання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного документу) |
| 10.4 | Обладнання повинно мати сертифікованих виробником спеціалістів на території України для обслуговування та ремонту (надати копію сертифікату) |
| 10.5 | Декларація про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів |
| 10.6 | Сертифікат про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів (надати копію) |
| 10.7 | Післягарантійне обслуговування |